JH-600W称重仪表说明书

一、注意事项

在您使用本秤之前，敬请仔细阅读本操作说明书。

1. 严禁淋雨或用水冲洗。

2．严禁将电子秤置放在高温或潮湿场所。

3．勿让蟑螂进入及小生物寄生机内，造成损害。

4. 严禁撞击、重压（勿超过其最大秤量）。

5．长期不使用时，请将电池取出

6．当发现每次充电10小时以上却无法长时间使用，则表示蓄电池已老化，请联系本厂进行更换。

二、使用前的准备工作

1．请将电子秤放置于稳固、平坦的台面使用；勿放于摇动或震动的台架上。利用四支调整脚使机器保持平稳，注意水平仪的气泡需位于圆圈中央。

2．避免将电子秤置于温度变化过大或空气流动剧烈的场所使用，如：日光直射可冷气机的出风口等。

3．请使用独立的电源插座，以避免其他电器的干扰。

4．打开电源时，秤盘上请勿放置任何东西。

5．使用电子秤前最好先热机15-20分钟，以确保准确度。

6．电子秤使用环境温度：0℃~40℃。

三：指示符号

●         : 零点状态，稳定状态

●         : 净重状态

+ -

●         : 电池低压状态

●   kg   : 千克单位

●    g   : 克单位

●   lb   : 磅单位

●   oz   : 盎司单位

●  充电   : 充电指示

四：功能参数设置

按住“打印”键， 再开机显示“P01 xx”按“上限”键，或者“下限”键，可以来回切换选项，按数字键可对功能进行设置，设置完成按“确认”键保存并返回称重状态

“P01 xx” 是背光，或者亮度设置

00：代表自动背光，或者自动调整亮度

01：代表背光常亮，或者亮度高

02：代表背光常灭，或者亮度低

“P02 xx” 滤波设置(常规产品无作用)

00-09数字越大，数据越稳定

“P03 xx” 防震系数设置

00-03数值越大，数据越稳定

“P04xx” 开机单位设置

00：代表kg（千克）

01：代表g（克）

02：代表lb（磅）

03：代表oz（蛊司）

“P05 xx” 零点跟踪设置

00：0d

01：1d

02：2d

03：3d

04：4d

05：5d

“P06 xx” 外接三色灯，或继电器开关

00：三色灯，或继电器开关关闭

01：三色灯，或继电器开关打开

“P07 xx” 串口通信开关

00：串口通信开关关闭

01：串口通信开关打开

“P08 xx” 波特率设置

00：波特率是1200

01：波特率是2400

02：波特率是4800

03：波特率是9600

04：波特率是19200

“P09 xx” 串口通信发送方式

00：代表连续发送

01：稳定发送方式1，必须归零数据稳定后发送，零点不发送

02：稳定发送方式2，数据稳定就发送

03：代表按键发送，按“按键发送”键发送

“P10 xx” 串口通信数据格式

00-99,总共99种数据格式

“P11 xx” 动物称功能

00：关闭

01：动物秤

02：峰值保留，按<置零>键归零

03：手动保留，按<单重>键保留，<置零>键归零

“P12 xx” 重量，或者数量报警设置

00：代表重量报警

01：代表数量报警

“P13 xx” 重量，或者数量累加设置

00：代表重量累加

01：代表数量累加

“P14 XX”直接显示“XXXXXX”，内码的数值。

“P15 XX”自动平均功能设置

00：自动平均关

01：自动平均开

“P16 XX”动物秤功能抓取时间

00：3秒

01：5秒

02：10秒

03：15秒

04：20秒

05：25秒

05：30秒

“P17 XX” 单重保留

00：关机单重不保存

01：关机单重保存

“P18 XX” 检重

00：关闭检重

01：开启检重

“P19 xx”开机是否重新获取零点

00 : 开机重新获取零点（显示0）(默认)

0 1: 开机不重新获取零点（显示之前重量）

P20 - P25 为PC模式，串口1_2，1_3不要有电源输入(会导致插电开机串口全部卡主（重启才可以用）),

“P20 xx” 串口1_2波特率设置

00：波特率是1200

01：波特率是2400

02：波特率是4800

03：波特率是9600

04：波特率是19200

“P21 xx” 串口1_2串口通信发送方式

00：代表连续发送

01：稳定发送方式1，必须归零数据稳定后发送，零点不发送

02：稳定发送方式2，数据稳定就发送

03：代表按键发送，按“按键发送”键发送

“P22 xx” 串口1_2串口通信数据格式

00-99,总共99种数据格式

“P23 xx” 串口1_3波特率设置

00：波特率是1200

01：波特率是2400

02：波特率是4800

03：波特率是9600

04：波特率是19200

“P24 xx” 串口1_3串口通信发送方式

00：代表连续发送

01：稳定发送方式1，必须归零数据稳定后发送，零点不发送

02：稳定发送方式2，数据稳定就发送

03：代表按键发送，按“按键发送”键发送

“P25 xx” 串口1_3串口通信数据格式9(TXD、RXD交叉可用)

00-99,总共99种数据格式

“P26 xx”三色灯蜂鸣器控制：

00：HILOOK全关

01：HI开启

02：LO开启

03：OK开启

04：HILO开启（默认）

05：HIOK开启

06：LOOK开启

P27	开机零点范围

00: 0%

01: 4%

02: 20%

03: 50%

04: 100%

P28 按键置零范围

00: 0%

01: 4%

02: 20%

03: 50%

04: 100%

无数字键操作 : 按“累计打印”向上切换功能选项 ，“累计”向下切换功能选项。

五：功能操作

1：累计

先设置一下是重量累计，还是数量累计。

1.累计操作：

在称重的状态下，放上一个物体，然后按一下“累计/累计重示”键，重量窗口显示“ADD 01”，然后跳到称重的状态下。如果还需继续累计，拿下物体，让称归零。

再放上一个物体，按一下“累计/累计重示”键，重量窗口显示“ADD 02”，然后回到称重状态。一次类推，如果累计了10笔，

2.累计重示

在称重的状态下，长按“累计/累计重示”键超过2s，进入累计重示，显示

“aaaaaa t10 bbbbbb” “bbbbbb”代表重量的累计和数值，“bbbbbb”代表数量的累	计和数值，“t10”代表累计笔数的数值，

按“上限”键可以切换到上一笔的累计数值，例如切换到第10笔的累计数值，显示：

“aaaaaa w10 bbbbbb” “aaaaaa”代表当前笔数的重量累计值，“bbbbbb”代表当前笔数的数量累计值，“w10”代表当前累计笔数的序号。

按“上限”键可以切换到下一笔的累计数值。

计重累计显示：长按“累计重示”先显示累计的笔数，再显示累计的总重量（或总数	量），来回跳	动(重量累计）

3.累计清除：

如果要删除某一笔的累计数值，就按“列印↑”键，或者“累计列印↓”切换到那一笔的代码，例如第8笔，显示“aaaaaa w08 bbbbbb”，然后按一下清除键。就删除了这一笔的累计数值。

如果要一次性删除所有累计的数值，就按“列印↑”键，或者“累计列印↓”切换到累计总和的显示，“aaaaaa t10 bbbbbb”，然后按一下“清除”键，那么所有的累计数值都清除。

2：累计数据清除

长按“累计清除”超过3s，显示“nuLL”2s钟，回到称重状态，累计数据就清除。

3：上下限设置

进入下限数值的设置：长按“下限”键超过3s，显示“000000”,

要输入位闪动，按数字键输入你要设置的下限数值，按“确定键”保存。

进入上限数值设置：长按“上限”键超过3s，显示“000000”,

要输入位闪动，按数字键输入你要设置的上限数值，按“确定键”保存。

按“下限”键或上限”键左右移动闪烁位。

无数字键操作 : 按“上限”或 “下限”键左右移动修改位置，按“累计打印”键加1，“累计”键减1，再按“确认”完成设置。

注：当下限大于上限时会自动将上限设置成与下限相等

4：计数操作

1》单重设定：在称重的模式下，按数字键输入单重数值，按一下“单重设定”键，完成单重设置操作。

2》取样操作：按数字键输入 取样个数（例如取样30个输入30），放上与取样数量相同数量的产品（例如取样30个则放30产品），等待数据稳定图标出现后按一下“个数设置”键，显示个数，此时进入计数模式（计重称）按“确认”键可以来回切换，计数模式和计重模式（计重称）。

5：预去皮操作

在称重的状态下，按数字键输入要的去皮的数值，这时停留在数字输入的模式下（计重秤），再按一次去皮键，会后回到称重的状态。显示去皮的数值。

六：简易外部校正

按“置零”键开机，显示“0”闪烁，开始自动校正零点；零点校正完成后自动跳到1/3量程数值，此时可以按“清除”键进入校正设置，按数字键设置要校正的数值 （或按“去皮”键加一， “累计”键减一），按“上限”或 “下限”键左右移动修改位置，改好数值后按“确定”返回，放上对应数值的砝码，等待稳定灯亮，按一下“确认键”，数值闪烁，称开始自动校正。校正完成后会回到称重状态，校正完毕。

七：内部校正操作

按下“累计打印”，再开机：按“上限”键切换下一个，按“清除键”清除量程，

无数字键操作 : 按“累计打印”，“累计”键切换功能选项。

量程输入：按“确认”进入修改，按“上限”或 “下限”键左右移动修改位置，按“累计打印”键加1，“累计”键减1，再按“确认”返回。

| 屏幕显示 | 屏幕显示 |
| --- | --- |
| CAL X | X为1：代表一点校正 |
|  | X为3：代表三点校正 |
| SP X | X为0：代表量程单位为kg |
|  | X为1：代表量程单位为g |
| FXXXXX | XXXXX代表量程的数值（例如00015） |
| div X | X为1：代表分度值是1起跳 |
|  | X为2：代表分度值是2起跳 |
|  | X为5：代表分度值是5起跳 |
| X.XXXX | 0：代表是以量为单位，数据有0位小数点 |
|  | 0.0：代表是以量为单位，数据有1位小数点 |
|  | 0.00：代表是以量为单位，数据有2位小数点 |
|  | 0.000：代表是以量为单位，数据有3位小数点 |
|  | 0.0000：代表是以量为单位，数据有4位小数点 |
|  | 0.00000：代表是以量为单位，数据有5位小数点 |

设置完后，按“确认”键

显示“0”闪烁，这是零点的校正，秤会自动校正零点；

- 如果是一点校正：

零点校正完成后自动跳到1/3量程数值，此时可以按“清除”键进入校正设置，按数字键设置要校正的数值，按“上限”或 “下限”键左右移动修改位置，改好数值后按“确定”返回，放上对应数值的砝码，等待稳定灯亮，按一下“确认键”，数值闪烁，称开始自动校正。校正完成后会回到称重状态，校正完毕。

- 如果是三点校正：

零点校正完成后自动跳到1/3量程数值进行第一点校正，此时可以按“清除”键进入校正设置，按数字键设置要校正的数值，按“上限”或 “下限”键左右移动修改位置，改好数值后按“确定”返回，放上对应数值的砝码，等待稳定灯亮起，按一下确认键，称自动校正这一数值。

之后第二点校正与第三点校正相同，放上对应数值的砝码，显示相对应砝码数值（或者，按“清除”键进入校正设置，按数字键设置要校正的数值，按“上限”或 “下限”键左右移动修改位置，改好数值后按“确定”返回，放上对应数值的砝码），等待稳定灯亮起，按一下确认键，称自动校正这一数值。

三点校正完成显示“PASS”,校正完毕后自动回到称重状态。

八：通信数据格式

注：以下协议表格为一行数据一行说明

P00:

固定 12 BYTES ASCII   (kg  g  t  lb  oz)

| + |  |  |  | 9 | . | 5 | 4 | k | g | 0D | 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | DATA |  |  |  |  |  |  | UINIT |  | CR | LF |

P01:

| HEAD1 (2 BYTES) | HEAD2 (2 BYTES) |
| --- | --- |
|  | OL - 超载 |
| ST - 稳定 | NT - 净重 |
| US - 不稳定 | GS - 毛重 |

固定 21 BYTES ASCII

|  | S | T | , | G | S | , | + |  |  |  | 9 | . | 5 | 4 |  |  | k | g | 0D | 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HEAD1 |  | , | HEAD2 |  | , | +/- | DATA |  |  |  |  |  |  | UINIT |  |  |  | CR | LF |

P02:

固定 13 BYTES ASCII   (kg  g  t  lb  oz)

| + |  |  |  | 9 | . | 5 | 4 |  | k | g | 0D | 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | DATA |  |  |  |  |  |  |  | UINIT |  | CR | LF |

P03:

| HEAD1 (2 BYTES) | HEAD2 (2 BYTES) |
| --- | --- |
|  | OL - 超载 |
| ST - 稳定 | TR - 净重 |
| US - 不稳定 | NT - 毛重 |

固定 18 BYTES ASCII   (kg  g  t  lb  oz)

| S | T | , | G | S | , | + |  |  |  | 9 | . | 5 | 4 | k | g | 0D | 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEAD1 |  | , | HEAD2 |  | , | +/- | DATA |  |  |  |  |  |  | UINIT |  | CR | LF |

P04:

固定 9 BYTES ASCII

| = | 4 | 5 | . | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = | DATA倒序，空格补0 |  |  |  |  |  |  | 0/- |

P06：

| HEAD (5 BYTES) | 备注 |
| --- | --- |
| G.W: | 毛重 |
| T.W: | 净重 |
| N.W: | 扣重 |

固定 64 BYTES ASCII   (kg  g  t  lb  oz)

| 0D | 0A |  |  |  | 0D | 0A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | . | W | : |  |  |  |  |  |  | 9 | . | 5 | 4 |  |  | g | 0D | 0A |
| T | . | W | : |  |  |  |  |  |  | 4 | . | 0 | 0 |  |  | g | 0D | 0A |
| N | . | W | : |  |  |  |  |  |  | 5 | . | 5 | 4 |  |  | g | 0D | 0A |
| HEAD |  |  |  |  | /- | DATA |  |  |  |  |  |  |  |  | UINIT |  | CR | LF |

P07：

| HEAD (5 BYTES) | 备注 |
| --- | --- |
| G.W: | 毛重 |
| T.W: | 净重 |
| N.W: | 扣重 |

固定 57 BYTES ASCII   (kg  g  t  lb  oz)

| G | . | W | : |  |  |  |  |  |  | 9 | . | 5 | 4 |  |  | g | 0D | 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | . | W | : |  |  |  |  |  |  | 4 | . | 0 | 0 |  |  | g | 0D | 0A |
| N | . | W | : |  |  |  |  |  |  | 5 | . | 5 | 4 |  |  | g | 0D | 0A |
| HEAD |  |  |  |  | /- | DATA |  |  |  |  |  |  |  |  | UINIT |  | CR | LF |

P08：

固定 13 BYTES ASCII   (kg  g  t  lb  oz)

| + | 0 | 0 | 0 | 9 | . | 5 | 4 |  | k | g | 0D | 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | DATA |  |  |  |  |  |  |  | UINIT |  | CR | LF |

P09:

| HEAD1 (2 BYTES) | HEAD1 (2 BYTES) |
| --- | --- |
| OL - 超载 |  |
| ST - 稳定 | NT - 净重 |
| US - 不稳定 | GS - 毛重 |

固定 18 BYTES ASCII   (kg  g  t  lb  oz)

| S | T | , | G | S | , | + | 0 | 0 | 0 | 9 | . | 5 | 4 | k | g | 0D | 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEAD1 |  | , | HEAD2 |  | , | +/- | DATA |  |  |  |  |  |  | UINIT |  | CR | LF |

P10 ：UKEY格式

| 9 | . | 5 | 4 | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA |  |  |  | UINIT |

P011:

| S | T |  | N | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | . | 5 | 4 | k | g | 0D | 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0/- | DATA |  |  |  |  |  |  | UINIT |  | CR | LF |

P012:

|  |  |  | 9 | . | 5 | 4 | k | g | 0D | 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA |  |  |  |  |  |  | UINIT |  | CR | LF |

P13 ：UKEY格式

| ****-**-** | **:**:** | 9 | . | 5 | 4 | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 | DATA |  |  |  | UINIT |

P14 ：UKEY格式

| 9 | . | 5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA |  |  |  |

P15 ：耀华A9仪表接大屏幕（YHL-3）交接 波特率：1200

固定 8 BYTES ASCII

有小数点

| = | 6 | 5 | 4 | 3 | . | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DATA |  |  |  |  |  |  |

| = | 5 | 4 | 3 | 2 | . | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DATA |  |  |  |  |  | U |

无小数点

| = | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DATA |  |  |  |  |  | U |

| = | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DATA |  |  |  |  |  | U |

P16:

| HEAD1 (2 BYTES) | HEAD1 (2 BYTES) |
| --- | --- |
| OL - 超载 |  |
| ST - 稳定 | NT - 净重 |
| US - 不稳定 |  |

固定 18 BYTES ASCII   (kg  g  t  lb  oz)

| S | T | , | G | S | , | + |  |  |  | 9 | . | 5 | 4 | k | g | 0D | 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEAD1 |  | , | HEAD2 |  | , | +/- | DATA |  |  |  |  |  |  | UINIT |  | CR | LF |

去掉单位的空格9.54g

P17:

| 9 | . | 5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA |  |  |  |

P18:

| 9 | . | 5 | 4 | 0D | 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA |  |  |  | CR | LF |

P19 ：UKEY格式

+/-，仅-号显示

| **:**:** | ****-**-** | +/- | 9 | . | 5 | 4 | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 日期 | - | DATA |  |  |  | UINIT |

九：错误代码对照表

| 错误代码 | 错误说明 |
| --- | --- |
| ERR-00 | 开机初始化失败，EEPROM问题 |
| ERR-01 | 获取零点失败：无校正或秤盘上有重物 |
| ERR-02 | 重量超载 |
| ERR-03 | 累计和超出显示范围 |
| ERR-04 | 累计笔数超出范围 |
| ERR-05 | 上下限设置值超出称量 |
| ERR-06 | 校正错误：秤盘重量变化不大、超出表明线性度太差或者超出量程 |
| ERR-07 | 超出手动归零范围值 |
| ERR-08 | 机型设置出错：精度超出允许范围（300 - 300000） |
| ERR-09 | 扣重超出称量范围 |
| ERR-10 | 超出屏幕显示范围 |
| ERR-11 | 下载格式或参数超出存储范围 |

十：电池符号检测：

- ~ 5.8V	高于此电压消隐电池符号；

- ~ 5.7V	低于此电压显示电池符号；

- ~ 5.5V	低于此电压显示"LOW.BAT"，无法称重。

注： 5.8V - 5.7V = 0.1V, 提供了一迟滞窗口, 防止出现电池符号闪烁的情况

十一：动物秤功能（计重）

在一定时间内抓取动物体重显示在屏幕上，此时按“清除建”从新抓取动物重量。